- Załącznik nr 13 do SWZ

- SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

- Nazwa zadania : „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie”

- Przedmiot oferty :		Densytometr

Oferent :

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : min. 2022		Aparat musi być fabrycznie nowy

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ## WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |
|  | ## Aparat rentgenowski z metodą DEXA (stacjonarny): nie wymagający zastosowania specjalnego ekranowania | Tak |  |
|  | ## Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „C | Tak |  |
| II. | ## GENERATOR |  |  |
|  | Moc generatora min. 350W | Tak |  |
|  | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających, kompensacja napięcia ±10% | Tak |  |
|  | Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie. Wartości napięcia niskie/wysokie, min. 100/130kV | Tak, podać |  |
| III. | ## TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA: |  |  |
|  | Detektor wysokiej rozdzielczości min. 120 elementowy, ilość rzeczywistych elementów detektora. | Tak, podać |  |
|  | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej działającej w oparciu o metodę skanowania CT jednokrotnego przejścia na pacjentem podczas całego badania co najmniej dla badań przedramię, szyjka kości udowej, kręgosłup | Tak |  |
|  | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 2 metry od aparatu (lampy) - max 1 mR/hr | Tak, podać |  |
|  | Obszar skanowania min. 190cm na 60cm | Tak, podać | . |
|  | Czasy skanowania dla lokalizacji: - kręgosłup AP max. 30 s - szyjka kości udowej max. 30s - całe ciało/skład ciała max. 7 min | Tak |  |
|  | System automatycznej kalibracji pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badania niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie | Tak/Nie |  |
|  | Blat stołu ze zmiennym położeniem umożliwiający zdalne pozycjonowanie pacjenta z pozycji stacji technika bez konieczności siłowego przemieszczania pacjenta | Tak |  |
|  | Ruch blatu wzdłużny i poprzeczny | Tak |  |
|  | Fantom kontrolny - fantom antropomorficzny kręgosłupa odcinka L | Tak |  |
|  | Pozycjoner laserowy do łatwego ustalenia prawidłowego ułożenia pacjenta | Tak |  |
|  | Wolna przestrzeń między blatem stołu a ramieniem C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 55 cm | Tak, podać |  |
| IV. | ## WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE - POMIARY W LOKALIZACJACH: wymagane dostarczyć wraz z zaoferowanym aparatem |  |  |
|  | Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik T-Score, e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników, h) długość osi szyjki kości udowej i kąt nachylenia, moment bezwładności i) automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO j) wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |
|  | Obie szyjki kości udowej : - BMD - BMC - powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „total” - wskaźnik T-Score - wskaźnik Z-Score - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej - długość osi szyjki kości udowej - podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania - Zestawienie raportu różnic - wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |
|  | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP -BMD, -BMC -powierzchnia, -T-Score, -Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) - możliwość generowania raportu porównawczego z wynikami z kilku badań przeprowadzonych w różnym czasie - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do analizy szyjki kości udowej (potwierdzone przez kilka niezależne badania kliniczne) z możliwościami obliczeniowymi; - FRAX, ocena ryzyka złamania - położenie środka masy - kąt nachylenia osi szyjki udowej - długość szyjki kości udowej | Tak |  |
|  | Pomiar i analiza bliższego końca kości udowej | Tak |  |
|  | Pomiar gęstości całego kośćca i składu ciała - obraz skanu całego ciała - obraz kolorowy obrazujący skład ciała z podziałem na tkankę - BMD - BMC - powierzchnia - Total - wskazania dla kończyn z osobna, kręgosłupa, głowy - możliwość pomiaru subregionu - gynoid/android- otyłość brzuszna - VAT ( otyłość trzewna) - wynik FMI (Fat Mas Index) - automatyczne odniesienie do klasyfikacji WHO - wykres masy tkanki + BMC do wieku - możliwość śledzenie trendu zmian u pacjenta na wykresie - wykres wzrostu do wieku, wagi do wieku, BMI do wieku - automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO - mapa kolorowa składu ciała pokazująca lokalizację gromadzenia się masy tłuszczowej | Tak |  |
|  | Program pediatryczny - kręgosłup lędźwiowy AP - BMD - BMC - powierzchnia, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej Dane referencyjne (baza danych referencyjnych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, odniesienie wyniku do normy. | Tak |  |
|  | Program pediatryczny - całe ciało z analizą powierzchni kośćca, - BMC, - BMD, - składu ciała u dzieci. - Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca odniesienie wyniku do normy. | Tak |  |
|  | Program pediatryczny - Total Body - Dane referencyjne dla pomiaru BMD całego szkieletu u dzieci w wersji z kośćmi czaszki oraz w wersji bez kości czaszki (tzw. less head) | Tak |  |
|  | W programie pediatrycznym oznaczanie na wykresie parametrów dla składu ciała: Wysokość do wieku BMI do wieku wzrost do wieku waga do wieku | Tak |  |
|  | Pomiar składu ciała z wyznaczeniem; - ilości tkanki tłuszczowej, - masy mięśniowej, - masy kostnej dla poszczególnych kończyn (z podziałem na lewa stronę i prawa stroną) oraz osobno dla obszarów - Gynoid i Android - mapa kolorowa składu ciała | Tak |  |
|  | Opcja pediatryczna – Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej f) długość osi szyjki kości udowej i kąt g) Wyznaczania wskaźnika BMI oraz odniesienie jego wartości do klasyfikacji WHO | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników), automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO | Tak |  |
|  | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bkku) na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD). | Tak |  |
|  | BMD dla całego ciała | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania pomiaru w programie dla regionu zainteresowania | Tak |  |
|  | Program do analizy kręgosłupa o niskiej gęstości | Tak |  |
|  | Program do oceny kręgosłupa i szyjki kości udowej o niskiej gęstości | Tak |  |
|  | Morfometria kręgosłupa | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie TBS | Tak |  |
| V | INNE FUNKCJE UŻYTKOWE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania | Tak |  |
|  | Limit wagi pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Tworzenia wielu baz danych | Tak |  |
|  | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. fantom antropomorficzny kręgosłupa, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, stolik (biurko) pod zestaw sterujący, krzesło obrotowe, szafka na akcesoria, schodek dla osób starszych do wchodzenia i schodzenia. | Tak |  |
|  | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, system operacyjny min Windows 10 lub nowszy, mysz, klawiatura Parametry minimalne: Procesor: min. Intel Dual Core min. 2,7 GHz Pamięć: min. 8GB Dysk: min. 500GB Monitor kolorowy min 17”. Kolorowa drukarka laserowa z zestawem tonerów do wydruku raportów | Tak |  |
| VI. | DODATKOWE OPCJE APLIKACYJNE, CZYNNOŚCI ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA: |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | Tak |  |
|  | Opcja DICOM Send | Tak |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE . | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | Tak |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanymi przez producenta sprzętu. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział 11 – używanie i utrzymywanie wyrobów) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. Ust. Nr 107 poz. 679 z późn zm.), w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | Tak |  |
|  | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku gdy taka naprawa nie będzie wymagała sprowadzenia części z zagranicy oraz nie może przekroczyć 8 dni roboczych w przypadku gdy do naprawy będzie wymagana konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy. | Tak |  |
|  | W cenie oferty przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu | Tak |  |