- Załącznik nr 15 do SWZ

- SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

- Nazwa zadania : „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie”

Przedmiot oferty :	 Aparat USG przenośny

Oferent :

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : 2022		Aparat musi być fabrycznie nowy

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konstrukcja |  |  |
|  | Wysokiej klasy, przenośny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 25 000 | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2 | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | Tak |  |
|  | Monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu . Przekątna ekranu min. 15 cali | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1024x768 | Tak |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min.od 1 MHz do 20 MHz | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów | Tak |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm | Tak |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) | Tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. | Tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. | Tak |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Zakres PRF Dopplera Kolorowego (CD) min.: PRF: 0.8 - 12 kHz | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 9,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 0,5 mm do 30 mm | Tak |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z 2 niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem | Tak |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | Tak |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | Tak |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 8 map | Tak |  |
| III | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku SSD o pojemności min. 200 GB | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: min. JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł WIFI umożliwiający przesyłanie obrazów do chmury | Tak |  |
| IV | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10 | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10 | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego (przy użyciu jednego przycisku) powiększenia pola obrazowego na cały ekran monitora | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | Tak |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Naczyniowych - Brzusznych - Małych narządów - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Transkranialnych - Pediatrycznych - Anestezjologicznych - Medycyny ratunkowej - Ginekologiczno-położniczych | Tak |  |
|  | Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina | Tak |  |
|  | Szybki start systemu max.45 sekund | Tak |  |
|  | Tryb uśpienia/ czuwania | Tak |  |
|  | Czas startu z trybu czuwania max.6 sekund | Tak |  |
|  | Ciężar jednostki głównej max. 5 kg | Tak |  |
| V | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5– 5 MHz. | Tak |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 | Tak |  |
|  | Promień krzywizny min. 60 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 15 MHz. | Tak |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | Tak |  |
|  | Szerokość czoła min. 38 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| VI | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  |